LICITACIÓN PRIVADA Nº 004/06

Apertura: 06/11/2006 - 09:00 horas

Expediente Nº: 00501 – 0074629 - 6

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE  EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO CON DESTINO AL  HOSPITAL PROVINCIAL “SAN CARLOS” DE CASILDA

| R. | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | MESAS DE CIRUGIA FLUOROSCOPICAS I- DESCRIPCIÓN BÁSICA Mesa de cirugía fluoroscópica de accionamiento manual apta para todo tipo de cirugía: Abdominales, ginecológicas, proctológicas, etc. Con base rodante de acero. II- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS Construida de acero inoxidable o acero cromado, o acero con revestimiento apto para alto impacto y resistente al ataque químico de líquidos desinfectantes. Planos radiotraslúcidos. Con cuatro ruedas de 150 mm de diámetro o mayor, construida con materiales que aseguren conductividad eléctrica para descargas estáticas y freno central total. Deberá permitir el acceso por los cuatro costados. Mecanismos de ascensos y descensos mediante bomba hidráulica accionada a pedal. Cilindro de elevación encamisado con acero inoxidable o protección equivalente contra líquidos desinfectantes. Posicionamiento del plano cefálico mediante comando a manivela. ALTERNATIVA: Sistema de ajuste rápido que permita el posicionamiento del cabezal en distintos ángulos. Plano intermedio o asiento. Plano podálico desmontable. Movimientos: Tredelemburg, Tredelemburg invertido, lateralización derecha e izquierda. Accesorios incluidos: Arco de Kocher o Narcosis. Par de hombreras. Par de soportes laterales. Par de perneras de posición universal. Par de apoyabrazos. Deberá cotizarse como opcionales todos los kits (en forma unitaria por kits) que el equipo admita: traumatológico, proctológico, etc. III - ESPECIFICACIONES (Particulares) El oferente deberá enviar amplia descripción técnica adjuntando folletos (DOBLE JUEGO) y donde se aprecie claramente una vista de conjunto indicando: Características operativas, técnicas (similares o superiores a las descriptas). Características constructivas, como ser: Dimensiones, peso, materiales, etc. Cualquier otra característica que a juicio del oferente represente ventaja respecto de la competencia. |
| 2 | 1 | PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULAS DE RX. I – DESCRIPCION BASICA: Reveladora para cuarto oscuro. II – CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: Máquina de revelado automática para procesado de película radiográfica, de 40 a 90 placas/hora, funcionamiento en cuarto de revelado. Alimentación 220 V 50Hz Permitirá el control total por el usuario del proceso fotoquímico: Temperatura de la procesadora y tiempo de procesado. Ajuste de secado y ajuste automático del ciclo de secado. Sistema de rellenado automático. Con tanques para químicos (10 l.) y enjuague (20 l.). Con bomba incluida en la procesadora. III – ESPECIFICACIONES: Parámetros de control de temperatura, tiempo de revelado, cantidad mínima de placas, tipo de transferencia, sistema de secado, alimentación y consumo eléctrico, dimensiones y peso. Duración y costos de los líquidos de revelado y servicio técnico de posventa. Cualquier otra característica, que a juicio del oferente, represente ventaja respecto de la competencia. |
| 3 | 1 | ESTERILIZADORA CALOR SECO – ESTUFA – I – CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: Construido en su cuerpo externo con chapa de acero SAE 1010 esmaltada – Opcional Acero Inoxidable AISI 304. Cuerpo Interno y Contrapuerta de acero inoxidable, pintura esmaltada y sistema electrostático. Cámara de circulación de aire caliente (cuerpo interno) y puerta aislada con lana de vidrio, burlete de goma siliconada, el cual evita la pérdida de calor, ajustada en todo el perímetro de la puerta. Cierre: La puerta debe poseer un cierre que asegure la hermeticidad en todo su perímetro. Estantes construidos con varillas de hierro zincado, que permita una adecuada circulación de aire caliente, dentro de la cámara de esterilización. Sistema de calefacción eléctrica por medio de resistencia blindada de acero inoxidable. Circulación de Aire: Convección natural o forzada (ambas con salida de aire). Opcional: Alarma incluida. Se solicita que la esterilizadora, cumpla con las normas de seguridad eléctrica IEC 61.010. Medidas: Preferentemente, las que a continuación se detallan: Medida Interna – (Frente x alto x profundidad) 70x 50x 50 Litros: 175 Medida Externa – (Frente x alto x profundidad) 84 x 75 x 77 Peso Aproximado en Kg.: 52 COMANDO: Automático con reloj, con termorregulador tipo hidráulico, timer (reloj) de 180º y termómetro analógico. |
| 4 | 1 | AUTOCLAVE TIPO CHAMBERLAND – CALEFACCIONADO A GAS I – DESCRIPCION BASICA: Autoclave tipo Chamberland calefaccionado a gas de 75 litros de capacidad. II – CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: Autoclave tipo Chamberland, simple cámara, cuerpo de cobre martillado a mano de 75 Litros de capacidad con medidas aproximadas de 40 cm de diámetro por 60 cm de profundidad. Bandeja soporte de material a esterilizar de acero inoxidable con perforaciones que permitan el libre pasaje del vapor. Presión de trabajo 1,5 Kg./cm2, Presión de prueba 3 Kg/cm2 (manométricas). Sistema de calefacción por quemador a gas natural con válvula de maniobra con dos posiciones de suministro (máximo – mínimo), con seguridad por termocupla, de potencia calorífica adecuada para lograr una rápida calefacción. Válvula de seguridad a resorte y de purga con manómetro de 63 mm de diámetro con escala hasta 3 Kg/cm2. Tapa de fundición de bronce y aro de cierre del mismo material con burlete de goma siliconada y ajuste con mariposas de bronce y tornillos de acero. Camisa de protección externa construida en chapa de hierro esmaltada o acero inoxidable. III – NORMAS DE APLICACIÓN: Decreto Reglamentario 0640 de la Ley 1373 de la Provincia de Santa Fe. IV – ESPECIFICACIONES: El oferente deberá enviar amplia descripción técnica, adjuntando folletos o fotografías del conjunto indicando: Características operativas; Características técnicas (similares o superiores a las arriba descriptas). Características constructivas, (materiales, espesores, dimensiones, etc.). Cualquier otra característica que a juicio del oferente, represente ventaja respecto de la competencia. |

CONDICIONES GENERALES A TODO EL EQUIPAMIENTO

I – ESPECIFICACIONES (GENERAL): El oferente deberá enviar amplia descripción técnica adjuntando folletos (doble juego). Características operativas, técnicas, (similares o superiores a las descriptas), y también características constructivas, como ser: clasificación y tipo de aparato, en su caso, dimensiones, peso, etc. Cualquier otra característica que a juicio del oferente, represente una ventaja respecto de la competencia.

II – OPCIONALES: Se cotizarán por separado y en caso  de no hacerlo se considerarán todos los elementos descriptos como de provisión normal.

El equipo (o sus partes), se suministrará  con todos los accesorios necesarios, para su funcionamiento básico, no aceptándose la inclusión de alguno de ellos como opcional, solo se permitirán como tales aquellos que permitan ampliar las funciones del equipo.

III – CURSO DE CAPACITACION, SEGÚN CORRESPONDA (PROCESADORA DE PELICULAS DE RX). El Proveedor suministrará, instrucciones de manejo para el Personal Técnico, que operará el aparato o equipo y diagnóstico de fallas.

IV – ENTREGA: El equipamiento, será entregado, libre de todo gasto,  funcionando en cada Servicio con manual de uso y de mantenimiento, y en su caso (Procesadora para películas de RX) con diagrama  completo de circuitos eléctricos y electrónicos. Los manuales de manejo deberán estar redactados en castellano

V – GARANTIA: No inferior a un año desde la puesta en funcionamiento. En la adjudicación se valorizarán períodos de garantías superiores. El oferente garantizará además, la provisión de Servicio Técnico y/o repuestos por el término de cinco años del vencimiento de la garantía.

VI – RECEPCION: El equipamiento será recibido por el Jefe de cada Servicio, y el Personal de Electromedicina y Equipos, con prueba de funcionamiento. Manual de uso y de servicio, en su caso.

VII – FORMA DE PAGO: Contra presentación del certificado de recepción y facturación correspondiente dentro de los plazos que determine la normativa vigente y Autoridad Competente.

VIII – MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  30 (TREINTA) días.

IX – PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) días de recibida la Orden de Provisión.

X – ESTRUCTURA, ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y REFERENCIAS: La antigüedad y características de la Empresa serán consideradas en la evaluación de las ofertas. Se adjuntarán listados, (dirección y teléfono) de Instituciones Públicas o Privadas en que se encuentre instalado

### CONDICIONES PARTICULARES

FORMA DE PAGO: Contra presentación del certificado de recepción y facturación correspondiente dentro de los plazos que determina la normativa vigente y autoridad competente. El Certificado de recepción definitiva será extendido por las autoridades del Hospital Provincial “San Carlos” de Casilda, -según corresponda-, dentro de los plazos previstos en el Artículo 49º del Decreto 2809/79.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por un período de DIEZ (10) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, DOS (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

PLAZO DE ENTREGA: MÁXIMO 30 días de recibida la Orden de Provisión.

LUGAR DE ENTREGA: LIBRE DE TODO GASTO –Hospital Provincial “San Carlos” de Casilda, en el  horario de 7 horas a 13 horas.

PRESENTACIÓN: Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado o paquete perfectamente cerrado, en original y duplicado cumplimentando los siguientes requisitos:

a) Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio a que esta referida y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, el Dpto. Contable entregará una constancia de recepción de la misma.

b) La presentación del duplicado tiene carácter obligatorio y deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados.

Ambos ejemplares deben ser rubricados en todas sus fojas con aclaración de firma por parte del proponente. En caso de que quien suscriba la oferta no sea Titular de la firma o los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditar la representación correspondiente dentro del plazo establecido en el Artículo 31º del Decreto Nº 2809/79.

c) Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja.

d) En los casos en que el presente Pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse solo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado.

e) La oferta, indicando plazo de entrega, deberá incluir, en el orden que se indica la siguiente documentación:

- Garantía de mantenimiento de oferta por el equivalente al 1% del total de la oferta, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor propuesto. Deberá constituirse en alguna de las formas previstas en el Artículo 21º del Decreto Nº 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe y cumplimentar con la reposición Fiscal del 1% correspondiente a Impuesto de Sellos.

- Propuesta firmada por el proponente y confeccionada según las disposiciones de este Pliego.

- Reposición del Sellado Provincial de Ley por el importe de $ 7,50 (Pesos SIETE CON 50/100), únicamente en papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe.

- Constancia de adquisición del pliego, la que deberá corresponder a la firma o razón social oferente.

- Adjuntar planilla de requisitos legales anexa, cumplimentando todos los datos impresos en la misma con carácter de Declaración Jurada del oferente donde exprese que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial y, que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Santa Fe (Artículo 14º Decreto Nº 2509/79).

La falta de presentación de la documentación en el Punto e) I y e) II dará lugar a la desestimación automática de la oferta.

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se constituirá por el cinco por ciento (5%) del valor total adjudicado (Artículo 19º – II – Decreto 2809/79), dentro de los 10 días de la notificación (Orden de Provisión), con vigencia hasta la finalización de la contratación. Podrá constituirse, a opción del adjudicatario, conforme a lo expuesto en los inc. a) a g) del Artículo 21º del Decreto 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista, deberá ser avalado por Institución Bancaria, cuando supere los $ 700,00 (Pesos SETECIENTOS).

VALOR DEL PLIEGO: $15,00 (Pesos QUINCE). El pago del pliego deberá efectuarse mediante depósito en la Cuenta Corriente Nº 11492/08 del Hospital Provincial “San Carlos” de Casilda en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. -Sucursal Nº 24- Casilda (acreditando comprobante antes de la apertura). Se deja expresa constancia que conjuntamente con la oferta el proponente deberá adjuntar comprobante del pago del pliego.

LOS OFERENTES DEBERAN COTIZAR CON EL IVA INCLUIDO EN SUS PRECIOS POR ENCUADRARSE ESTE HOSPITAL DENTRO DE LA CATEGORÍA  EXENTO ANTE EL CITADO IMPUESTO.

LA  OFERTA  DEBERA EXPRESARSE EN MONEDA NACIONAL.

LUGAR A REALIZAR LA APERTURA: Dirección Hospital Provincial “San Carlos” de Casilda – Bv. 9 de Julio 2351 – 2170 Casilda – Teléfono: (03464) 422382. Para informes: Dpto. Contaduría y Dpto. Compras – Teléfonos: (03464) 422107 – 422382 – Int. 17 y 23. Mail: sancarlos@knett.com.ar

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO: La falta de presentación de la garantía conforme las condiciones establecidas dará lugar a la aplicación de lo previsto en al Artículo 66º del Pliego de Bases y Condiciones – Decreto Nº 2809/79 –

ADJUDICACIÓN: El Hospital se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratación sin derecho a indemnización alguna.

INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables, excepto por modificaciones en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), o que signifique una economía para la Provincia.

LA PRESENTE GESTIÓN SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2809/79 Y LEY PROVINCIAL Nº 12.105.

IMPORTANTE: Se solicita que las firmas que envíen representantes al Acto de Apertura, remitan poder otorgado ante escribano público y/o autoridad judicial competente. Cabe señalar que dicho poder debe ser “PODER ESPECIAL” donde se señale expresamente la capacidad para firmar ofertas es decir obligar a la sociedad que representa. Indicando además el tiempo de duración del mismo. Si es copia, la misma deberá estar debidamente autenticada.

Departamentos Compras

Departamento Contaduría

Octubre de 2006