LICITACION PUBLICA Nº:06 /07

# Apertura: 17/7/07  – 10 hs.

Expediente Nº:00501-0078607-6

##### ADQUISICION DE ECOGRAFOS CON DESTINO A SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

| R. | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | I. DESCRIPCION BASICA: Deberá ser un Sistema de tecnología totalmente digital de diagnóstico por imágenes de Ultrasonido, de última generación, multipropósito, configuración modular flexible, para obtener imágenes Modo B, Modo M, apto para estudios abdominales, ginecológicos, obstétricos, pequeñas partes, cardiológicas, urológicas, etc. Alimentación para todo el equipo y sus accesorios 220 V C.A., 50 Hz. ##### CARACTERISTICAS TECNICAS MÍNIMAS: - El Método de Exploración deberá ser exclusivamente electrónico para todos los transductores, que deberán ser: lineales y convexos. - Monitor color de LCD de 12”. - Posibilidad de conectar simultáneamente un mínimo de dos transductores - Los transductores serán de banda ancha, multifrecuencias y se podrá seleccionar mínimamente tres frecuencias distintas de operación, dese el comando. - El sistema además, deberá tener la posibilidad de incorporar otros tipos de transductores, distintos a los solicitados en item 3, los que deberán ser cotizados como accesorios opcionales. - Deberá contar con la posibilidad de presentar señales de referencia tales como ECG en pantalla, que deberá ser cotizado como accesorio opcional. - mesa o carro de transporte, metálico cuyas ruedas tengan dispositivos autofrenantes, con estantes donde se puedan ubicar en forma solidaria, para su fácil transporte, todos los accesorios: video printer, estabilizador de tensión, grabadora de video, etc. La consola deberá contar con un brazo soporte de cable para transductores. ##### TRANSDUCTORES - Convexo electrónico multifrecuencia banda ancha frecuencia central 3,5 o 3,75 MHz. para aplicaciones abdominales, ginecológicas, obstétricas y generales. - Lineal electrónico multifrecuencia con ancho banda ancha frecuencia central 8 MHz. para estudios de vasos periféricos, pequeñas partes, partes blandas de una longitud no menor a los 65 mm. Cotizado como accesorio opcional. ALTERNATIVA lineal o convexo de gran radio de curvatura triple frecuencia, rfec, central 7,5 Mhz lon aprox 50mm. - Sectorial electrónico (microconvexo) multifrecuencia con ancho de banda ancha frecuencia central 3,5 o 3,75 MHz. De modos de operación: Modo B, Modo M. Para aplicaciones cardiológicas y vasculares. Cotizado como accesorio opcional. - Convexo electrónico, monoplano, tipo "end-fire" multifrecuencia con ancho de banda aproximado de 5 a 9 MHz para aplicaciones Urológicas y Obstetrico-ginecológicas con un radio de curvatura no mayor a los 10mm y con un ángulo de apertura no inferior a los 110º. Con guía de punción. Cotizado como accesorio opcional. - SISTEMAS DE REGISTRO Deberá estar provisto de los siguientes Sistemas de registro: - Videoimpresora Blanco y Negro, con cables y accesorios de conexión. - El equipo deberá poseer la posibilidad de: grabación de imágenes en su disco rígido y exportación a PC externa en fromato JPEG. Cotizado como accesorio opcional. ##### SISTEMA DE PROTECCION - Deberá proveerse con un estabilizador automático de tensión acorde al consumo del equipo y accesorios, externo adicional al que incluye el equipo. Alternativa: UPS de 15 minutos mínimo, apta para uso médico, (senoidal pura). - Permitirá hacer copia de seguridad de estudios en disco óptico. Cotizado como accesorio opcional. ##### CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE LOS MODOS B Y M - Deberá poseer al menos 150 líneas de exploración, describiendo en las condiciones que el equipo alcanza esta resolución de exploración, y una profundidad de exploración de al menos24 cm. - Focalización electrónica automática (AUTOFOCUSING) - Escala de grises no inferior a los 256 niveles. Con tabla de tonos predefinidas y personalizadas. - Compensación de ganancia - profundidad con por lo menos 6 canales, los cuales se deberán poder modificar en forma rápida, sencilla. - La velocidad de adquisición de cuadro no deberá 140 cuadros/ por segundo en Modo B. - Deberá poseer una función de ajuste de la calidad de imagen mediante un dispositivo operable por el usuario. Esta función deberá estar activa para cada una de las frecuencias seleccionadas en los transductores y deberá poder modificar en forma rápida, sencilla, y en forma simultanea. - Control de rango dinámico. - Permitir múltiples tipos de procesamiento imágenes para realce y restauración de las mismas. - Almacenamiento de por lo menos los últimos 120 cuadros imágenes 2D. Las mismas podrán ser revisadas en forma automática (cineloop) y manual, tanto congeladas como en tiempo real, en los modos B y M. - Ampliación (Zoom) de imagen. Debe permitir paneo del mismo, sin pérdida de resolución. - Modo M: Selección de al menos dos velocidades de barrido, con sus correspondientes marcas de tiempo. ##### CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE LA PRESENTACIÓN EN PANTALLA - FORMATOS DE PRESENTACIÓN: 2D, 2D/2D, 2D+M, M (B, B/B, M, B/M). En modo M: en tiempo real y simultáneos para estudios cardiológicos. En modo B: permitirá la presentación de la imagen en varios mapas de colores. - Permitirá la inversión de la imagen Arriba - Abajo, Izquierda - Derecha. - MEMORIA DE IMAGEN: Que permita al equipo almacenar automáticamente por lo menos las últimos 120 cuadros en Modo B antes de congelar la imagen. También debe ser posible ver las imágenes almacenadas en forma de cine tanto a velocidad real o en cámara lenta. - ANOTACION EN PANTALLA: Deberá permitir anotar todos los parámetros de imagen, tipo de transductor, frecuencia, profundidad, escala de grises, rango dinámico de contraste, ganancia, etc. Además, identificación del paciente, nombre de la institución, fecha hora, flecha para anotaciones. Toda anotación podrá ser borrada y visualizada con facilidad. ##### MEDICIONES BÁSICAS - MODO B:Distancia, ángulo, área y perímetro por trazado, elipse y rectángulo, volumen elipse; histograma. - MODO M: Amplitud; tiempo; pendiente; frecuencia cardíaca, distancia. ##### MEDICIONES MINIMAS APLICADAS - CARDIOLOGICAS: En Modo B deberá poder evaluar, como mínimo, por los métodos de Simpson Modificado, Plano Unico y Doble, Bullet, Simpson, etc. En Modo M por los Métodos: Teicholz y Gibson, como mínimo, y se podrá medir válvula mitral, válvula aortica. - FUNCIONES PROGRAMABLES: El usuario puede programar sus propias mediciones y agregar mediciones y cálculos a las funciones existentes. - OBSTETRICAS: Deberá permitir la toma de datos de pacientes obstétricos (Cerebelo, húmero, tibia, etc.) y realización de curvas de crecimiento fetal por cualquiera de las tablas incorporadas en el equipo (Campbell, Hobbins, Hansmann, etc.) o alguna que incorpore el usuario. Deberá permitir la comparación de las curvas standard con las del paciente. Deberá permitir la realización de tres promediaciones con reporte de resultados. Deberá permitir la medición en caso embarazo múltiple. Deberá permitir la realización de reportes y curvas de evolución del embarazo. Deberá permitir almacenar en memoria por lo menos 250 pacientes. - UROLOGICAS: Volumen residual. - GINECOLOGICAS: Ovario, útero, folículos. |
| 2 | 3 | I. DESCRIPCION BASICA: Deberá ser un Sistema Digital de diagnóstico por imágenes de Ultrasonido, de última generación, multipropósito, compacto, móvil, para obtener imágenes Modo B, Modo M, apto para estudios abdominales, ginecológicos, obstétricos, pequeñas partes, cardiológicas, urológicas, etc. Alimentación para todo el equipo y sus accesorios 220 V C.A., 50 Hz. 2- CARACTERISTICAS TECNICAS MÍNIMAS: - El Método de Exploración deberá ser exclusivamente electrónico para todos los transductores, que deberán ser: lineales y convexos. - Monitor de alta resolución de por lo menos 9” TRC, libre de parpadeo. O LCD de 9”. - Posibilidad de conectar simultáneamente un mínimo de dos transductores.Cotizado como accesorio opcional. - Los transductores multifrecuencias provistos se podrán seleccionar mínimamente tres frecuencias distintas de operación. - El sistema además, deberá tener la posibilidad de incorporar otros tipos de transductores, distintos a los solicitados en item 3, los que deberán ser cotizados como accesorios opcionales. - Deberá contar con la posibilidad de presentar señales de referencia tales como ECG en pantalla, que deberá ser cotizado como accesorio opcional. Opcional: mesa o carro de transporte, metálico cuyas ruedas tengan dispositivos autofrenantes, con estantes donde se puedan ubicar en forma solidaria, para su fácil transporte, todos los accesorios: video printer, estabilizador de tensión, grabadora de video, etc. La consola deberá contar con un brazo soporte de cable para transductores. 3 . TRANSDUCTORES - Convexo electrónico multifrecuencia con ancho de banda aproximado de 2 a 5 MHz. para aplicaciones abdominales, ginecológicas, obstétricas y generales. - Lineal electrónico multifrecuencia con ancho de banda aproximado de 5 a 10 MHz. para estudios de vasos periféricos, pequeñas partes, partes blandas de una longitud no mayor a los 40 mm. Cotizado como accesorio opcional. - Sectorial electrónico (microconvexo) multifrecuencia con ancho de banda aproximado de 2 a 4 MHz. De modos de operación: Modo B, Modo M. Para aplicaciones cardiológicas y vasculares. Cotizado como accesorio opcional. - Convexo electrónico, monoplano, tipo "end-fire" multifrecuencia con ancho de banda aproximado de 5 a 9 MHz para aplicaciones Urológicas y Obstetrico-ginecológicas con un radio de curvatura no mayor a los 10mm y con un ángulo de apertura no inferior a los 100 grados. Con guía de punción. Cotizado como accesorio opcional. - . SISTEMAS DE REGISTRO. Deberá estar provisto de los siguientes Sistemas de registro: - Videoimpresora Blanco y Negro, con cables y accesorios de conexión. - El equipo deberá poseer la posibilidad de conexión de: Videograbadora VHS o S-VHS, Pedal para congelamiento de imagen y/u otras funciones asignables. ##### .SISTEMA DE PROTECCION - Deberá proveerse con un estabilizador automático de tensión acorde al consumo del equipo y accesorios, externo adicional al que incluye el equipo. Alternativa: UPS de 15 minutos mínimo, apta para uso médico, (senoidal pura). - Permitirá hacer copia de seguridad de estudios en disco magnéticos y/o óptico,. en formatos digitales estándares (Ejem. BMP, JPG, etc.) y/o formato DCM. Cotizado como accesorio opcional. ##### .CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE LOS MODOS B Y M - Deberá poseer al menos 150 líneas de exploración, describiendo en las condiciones que el equipo alcanza esta resolución de exploración, y una profundidad de visión mínima de 20 cm. - Focalización electrónica automática (AUTOFOCUSING) - Escala de grises no inferior a los 256 niveles. Con tabla de tonos predefinidas y personalizadas. - Compensación de ganancia - profundidad con por lo menos 6 canales, los cuales se deberán poder modificar en forma rápida, sencilla. - La velocidad de adquisición de cuadro no deberá ser inferior a los 100 por segundo en Modo B. - Deberá poseer una función de ajuste de la calidad de imagen mediante un dispositivo operable por el usuario. Esta función deberá estar activa para cada una de las frecuencias seleccionadas en los transductores y deberá poder modificar en forma rápida, sencilla, y en forma simultanea. - Control de rango dinámico. - Permitir múltiples tipos de procesamiento imágenes para realce y restauración de las mismas. - Almacenamiento de por lo menos los últimos 64 cuadros imágenes. Las mismas podrán ser revisadas en forma automática (cineloop) y manual, tanto congeladas como en tiempo real, en los modos B y M. - Ampliación (Zoom) de imagen. Debe permitir paneo del mismo, sin pérdida de resolución. - Modo M: Selección de al menos dos velocidades de barrido, con sus correspondientes marcas de tiempo. ##### . CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE LA PRESENTACIÓN EN PANTALLA - FORMATOS DE PRESENTACIÓN: B; B/M; M; B/B, en tiempo real y simultáneos para estudios cardiológicos. Se permitirá la inversión de la imagen Arriba - Abajo, Izquierda - Derecha. - MEMORIA DE IMAGEN: Que permita al equipo almacenar automáticamente por lo menos las últimos 64 cuadros en Modo B antes de congelar la imagen. También debe ser posible ver las imágenes almacenadas en forma de cine tanto a velocidad real o en cámara lenta. - ANOTACION EN PANTALLA: Deberá permitir anotar todos los parámetros de imagen, tipo de transductor, frecuencia, profundidad, escala de grises, rango dinámico de contraste, ganancia, etc. Además, identificación del paciente, nombre de la institución, fecha hora, flecha para anotaciones. Toda anotación podrá ser borrada y visualizada con facilidad. ##### . MEDICIONES BÁSICAS - MODO B:Distancia, ángulo, área y perímetro por trazado, elipse y rectángulo, volumen elipse; histograma. - MODO M: Amplitud; tiempo; pendiente; frecuencia cardíaca, distancia. ##### 9. MEDICIONES MINIMAS APLICADAS - CARDIOLOGICASEn Modo B deberá poder evaluar, como mínimo, por los métodos de Simpson Modificado, Plano Unico y Doble, Bullet, Simpson, etc. En Modo M por los Métodos: Teicholz y Gibson, como mínimo, y se podrá medir válvula mitral, válvula aortica. - FUNCIONES PROGRAMABLES: El usuario puede programar sus propias mediciones y agregar mediciones y cálculos a las funciones existentes. - OBSTETRICAS: Deberá permitir la toma de datos de pacientes obstétricos (Cerebelo, húmero, tibia, etc.) y realización de curvas de crecimiento fetal por cualquiera de las tablas incorporadas en el equipo (Campbell, Hobbins, Hansmann, etc.) o alguna que incorpore el usuario. Deberá permitir la comparación de las curvas standard con las del paciente. Deberá permitir la realización de tres promediaciones con reporte de resultados. Deberá permitir la medición en caso embarazo múltiple. Deberá permitir la realización de reportes y curvas de evolución del embarazo. Deberá permitir almacenar en memoria por lo menos 150 pacientes. - UROLOGICAS: Volumen residual. - GINECOLOGICAS: Ovario, útero, folículos. |

### CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

##### II- ESPECIFICACIONES

El oferente deberá  enviar amplia descripción técnica adjuntando folletos (por duplicado) y donde se aprecie claramente  una vista del comando indicando como mínimo: Características operativas, técnicas (similares o superiores a las descriptas). Líneas de Exploración. Descripción del sistema de focalización automático. Escala de grises. Profundidad. Compensación de ganancia, profundidad. Velocidad de cuadro. Rango dinámico y sistema de control del mismo. Realce de bordes. Suavizado de la imagen. Promediado de cuadros. Filtros laterales. Regiones anatómicas. Ganancia automática. Realce de contraste. Descripción pormenorizada del software ofrecido. Tipo de mediciones posibles, Alimentación de red, Potencia, Dimensiones, Peso, Etc.

Cualquier otra característica que a juicio del oferente represente ventaja respecto de la competencia.

III- NORMAS DE APLICACIÓN

IRAM 4220-1 / IEC 60601-1 De seguridad eléctrica para aparatos medicos. Certifcados de incripción ANMAT y de libre comercialización y uso del Equipo.

##### IV- OPCIONALES

Se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán todos los elementos descriptos como de provisión normal.

El oferente deberá cotizar todos los elementos y accesorios que el equipo admita y que no estén comprendidas en el presente pliego. Transductores, placas electrónicas, etc.

##### V- ALTERNATIVA

El oferente podrá cotizar equipos alternativos y accesorios con las mismas prestaciones indicadas en los puntos anteriores de este pliego o superiores, que represente ventajas respecto a la competencia.

##### VI- ENTREGA

El equipo será entregado funcionando en el servicio con manual de uso  y de mantenimiento por duplicado. (Uno para el servicio y uno para el Departamento de Electromedicina y Equipos). Si el equipo poseyera software de calibración externo, el proveedor suministrará sin cargo el hardware correspondiente y un software por cada equipo.

##### VII - CURSOS DE CAPACITACION

El proveedor suministrará un curso de manejo para el personal médico y técnico que operará el sistema, de por lo menos un día de duración, y dentro de los tres meses de recepcionado el equipo, el personal médico u operador, podrá solicitar la presencia del instructor, por un día, para complementar la capacitación.

Un curso de capacitación teórico-práctica en diagnóstico de fallas, reparación y calibración a un personal técnico a designar por el Departamento de Electromedicina y Equipos, en el servicio técnico oficial corriendo los gastos de pasaje y estadía por cuenta del proveedor. El mismo tendrá una  duración mínima de cinco días, con no menos de seis horas reloj por día.

##### VIII- GARANTIA

No inferior a un año desde la puesta en funcionamiento. En la adjudicación se valorizarán  períodos de garantía superiores. El oferente garantizará además la provisión de servicio técnico y/o repuestos por el término de 5 años del vencimiento de la garantía.

##### IX- RECEPCION

El equipo será recepcionado por el jefe del servicio y personal de Electromedicina y Equipos.

##### X- ANTIGUEDAD Y CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA.

- Serán razones muy importantes a considerar en la adjudicación las prestaciones del equipo ofertado y los antecedentes nacionales e internacionales del fabricante y del proveedor.

- Se deberán adjuntar listados de Instituciones Públicas y privadas, con dirección y teléfono, a las que se les haya provisto de equipos de características similares al ofrecido a los fines de poder solicitar a las mismas referencias sobre la confiabilidad e inconvenientes que pudiesen haber tenido, así como la eficiencia y rapidez en la actuación del Servicio Técnico durante el Período de Garantía.

- El oferente deberá acreditar fehacientemente todas aquellas certificaciones nacionales o internacionales que el equipo satisfaga en cuanto a normas de calidad y seguridad  tanto en el desarrollo, producción, y distribución.

- Se valorizará la ubicación del servicio técnico más próximo a la ciudad de San Justo.

### CONDICIONES PARTICULARES

FORMA DE PAGO: 5 días de conformidad definitiva y presentación de la factura. El Certificado de recepción definitiva será extendido por  el Samco / Zona de Salud que corresponda y/o Dpto. de Electromedicina y Equipos, dentro de los plazos previsto en el Art. 49 del Decreto 2809/79.Los oferentes adjudicados deberán cumplimentar, previo al pago, lo establecido en el Decreto 224/92 y Resol. 167/98 DGI (consultar Dto. Tesorería - Te: 4571929). Los adjudicatarios podrán presentar facturas en forma parcial, conforme entregas realizadas.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: el oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará  automáticamente por períodos de QUINCE (15) días corridos, hasta un máximo de NOVENTA (90) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, DOS (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

PLAZO DE ENTREGA:  A especificar en la oferta, a partir de recibida la Orden de provisión. Máximo 90 días

LUGAR DE ENTREGA: Libre de todo gasto .

- Renglón Nº 1 Samco de Galvez Bartolomé Mitre 15 – 2255 Galvez.

- Renglón Nº 2 Samco de Margarita, Luciano Leiva s/n 3056 Margarita - Zona de Salud V- Blas Parera 8260-3000 Santa Fe, Zona de Salud VIII- Güemes 2830- 2000 Rosario.

PRESENTACIÓN : Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado o paquete perfectamente cerrado, en original y duplicado cumplimentando los siguientes requisitos:

a)Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio a que esta referida y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, el Dpto. de Compras entregará una constancia de recepción de la misma.

b) La presentación del duplicado tiene carácter obligatorio y deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser rubricados en todas sus fojas con aclaración de firma por parte del proponente. En caso de que quien suscriba la oferta no sea el Titular de la firma o los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditar la representación correspondiente dentro del plazo establecido en el Artículo 31º del Decreto Nº 2809/79.

c) Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a maquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja.

d) En los casos en que el presente Pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse solo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado.

e) La oferta, indicando plazo de entrega, deberá incluir, en el orden que se indica la siguiente documentación:

- Garantía de mantenimiento de oferta por el equivalente al 1% del total de la oferta, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 21º del Decreto Nº 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe .

- Cumplimentar con la reposición Fiscal del 1% correspondiente a    Impuesto         de Sellos  sobre el pagaré.

- Propuesta firmada por el proponente y confeccionada según las disposiciones de este Pliego. Quienes firmen oferta, deberán adjuntar poder otorgado ante escribano público y/o autoridad judicial competente. Cabe señalar que dicho poder debe ser “PODER ESPECIAL” donde se señale expresamente la capacidad para firmar ofertas es decir obligar a la sociedad que representa. Indicando además el tiempo de duración del mismo. Si es copia, la misma deberá estar debidamente autenticada.

- Reposición del Sellado Provincial de Ley por el importe de $16.20, Únicamente en papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe.

- Constancia de adquisición del pliego, la que deberá corresponder a la firma o razón social oferente.

- Adjuntar Planilla de requisitos legales anexa, cumplimentado todos los datos impresos en la misma con carácter de declaración Jurada: del oferente donde exprese que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial y, que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Santa Fe (artículo 14º Decreto Nº 2809/79)

- Certificado fiscal para contratar vigente emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP (Res. Gral. Nro. 1814/2005). Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a $50.000 .-

- Certificado expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – R.D.A.M. – de la Jurisdicción que corresponda al oferente, tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresas – U.T.E. –“, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.

La falta de presentación de la documentación en el Punto e) 1  y e) 3 anteriores dará lugar a la desestimación automática de la oferta

NOTA: En caso de haberse omitido reposición de sellado/s y/o presentación de constancia compra del pliego oportunamente pagado, deberá cumplimentarse dentro de las 2 días hábiles siguientes a la notificación realizada, caso contrario se desestimará la oferta.

GARANTIA DE ADJUDICACION: Se constituirá por el cinco por ciento (5%) del valor total adjudicado (Art. 19-II Dec. 2809/79), dentro de los 10 días de la notificación (Orden de Provisión), con vigencia hasta la finalización de la contratación. Podrá constituirse, a opción del adjudicatario, conforme a lo expuesto en los inc. a) a g) del art. 21 del Decreto 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista, deberá ser avalado por Institución Bancaria, cuando supere los $700.

VALOR DEL PLIEGO:  Total $82,00 . El pago del pliego deberá efectuarse mediante depósito en la Cuenta Nro.:19.303/04 del Ministerio de Salud en el  Nuevo Banco Santa Fe (acreditando comprobante antes de la apertura).Se deja expresa constancia que conjuntamente con la oferta el proponente deberá adjuntar comprobante del pago del pliego.

LOS OFERENTES DEBERAN COTIZAR CON EL IVA INCLUIDO EN SUS PRECIOS POR TRATARSE LA PROVINCIA DE UN SUJETO EXCENTO, Y PODRAN HACERLO POR TODO EL RENGLON O PARTE DE LO SOLICITADO.

LA OFERTA DEBERA EXPRESARSE EN MONEDA NACIONAL

LUGAR A REALIZAR LA APERTURA E INFORMES: Dpto. de Compras - Dirección Gral. de Administración - Juan de Garay 2880 - 3000 Santa Fe - TE: 0342 4571929.-int 3121. Email:comprasaludstafe@hotmail.com

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO: La falta de presentación de la garantía conforme las condiciones establecidas dará lugar a la aplicación de lo previsto por el articulo 66º del Pliego de Bases y Condiciones –Decreto Nº 2809/79-

VARIABLE DE ADJUDICACIÓN:  La Provincia se reserva el derecho de aumentar y/o disminuir en hasta un 20% las cantidades solicitadas a los mismos precios y condiciones cotizados por cada elemento en particular o dejar sin efecto la contratación sin derecho de indemnización alguna.

INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables, excepto por modificaciones en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), o que signifique una economía para la Provincia.

LA PRESENTE GESTION SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2809/79.

SERA DE APLICACIÓN LA LEY PCIAL. 12105 (Compre Santafesino) Se transcriben a continuación los arts. 3, 4 y 5:

Art. 3.- Una empresa u organización industrial, de construcción o proveedora de servicios, será considerada de origen provincial, si constituye domicilio legal y real en la provincia de Santa Fe y tiene asiento de producción o prestación de servicios en la misma, con un mínimo de veinticuatro (24) meses de residencia anterior al llamado a licitación o compra.

Las Uniones transitorias de Empresas, serán consideradas de origen provincial cuando cumplan con las disposiciones del párrafo anterior y al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su patrimonio esté integrado por ellas. Será condición indispensable en estos casos que las empresas de otras jurisdicciones tengan como mínimo una antigüedad de dos (2) años, desde su constitución.

Art. 4.- La adjudicación recaerá a favor de la propuesta más ventajosa , siempre que esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la licitación. Las empresas u organizaciones de origen Pcial. , podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente en la medida que su oferta no supere a la de los demás oferentes en las proporciones que a continuación se establecen:

- del tres por ciento (3%) cuando los productos, bienes o servicios sean originados, fabricados o prestados en la Pcia.

- del uno con cincuenta por ciento (1,5%) cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la Pcia., se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio Pcial.

Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones de calidad, tiempo y demás especificaciones de la convocatoria, la empresa u organización de origen Pcial. será adjudicataria de la compulsa.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la empresa que haya realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen Pcial.

Art. 5.- Los porcentajes establecidos en el art. 4, se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento (50%) cuando la empresa u organización radicada en la Pcia. haya alcanzado certificación de calidad acorde a las normas nacionales e internacionales.

REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten para hacer uso de los beneficios de la presente Ley, deberán cumplimentar, PREVIO A LA APERTURA, con los requisitos que la misma exige por ante el Registro de Proveedores, (Art. 3º).

CALIDAD DE PROVEEDOR: (art. 6 del Decreto 2809/79) A los efectos de la presentación de las ofertas es requisito estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Provincia,  cumplimentando la reglamentación establecida a tal efecto. Podrán no obstante presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el registro, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción. en este último caso los oferentes, en el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar la información que en cada caso se indica:

- Personas físicas y apoderados:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

- Número de Código Único de Identificación Tributaria.

- Personas Jurídicas:

- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

- Número de Código Único de Identificación Tributaria.

- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

- Fecha, objeto y duración del Contrato Social.

- Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

- Personas Jurídicas en formación:

- Fecha y objeto del contrato constitutivo.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

- Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

  - Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

  - Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

  - Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

  - Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

  - Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

En todos los casos deberá acompañarse con la oferta una declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

Los adjudicatarios deberán inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. La

dirección no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción.

La administración se reserva el derecho de solicitar informe a la Dirección de contrataciones y suministros de aquellas empresas que se encuentren en trámite de inscripción conforme al artículo 114 de la ley de contabilidad.

IMPORTANTE: Se solicita que las firmas que envíen representantes al Acto de Apertura, remitan poder otorgado ante escribano público y/o autoridad judicial competente. Cabe señalar que dicho poder debe ser “PODER ESPECIAL” donde se señale expresamente la capacidad para firmar ofertas es decir obligar a la sociedad que representa. Indicando además el tiempo de duración del mismo. Si es copia, la misma deberá estar debidamente autenticada.

Dpto.de Compras

- PLANILLA DE REQUISITOS LEGALES

REF.:Licitación Pública Nro.:.....................

Expediente Nro.:...........................................

Apertura: .....................................................

Nombre del proponente...............................................................................................................

Domicilio........................................................................Localidad.............................................

A la licitación del rubro se presenta por el valor de $...................................................................

Depósito de garantía del 1% por el importe de $..........................................................................

Sellado de la Provincia de Santa Fe valor de $.............................................................................

Conforme al pliego de bases y condiciones del llamado esta oferta se mantiene por el término de ......... días a contar de la fecha de apertura, renovable automaticamente, conforme a lo establecido en pliego.

Establecemos un plazo de ......................... días para la entrega de la mercadería una vez recibida la orden de provisión.

- Inscripción en el Registro de Proveedores de la provincia de Santa Fe Nro.: ....................................

- AFIP – DGI............................. .............................................................................................................

- Ingresos Brutos (Santa Fe)-Convenio Multilateral...............................................................................

- Por la presente, declaro bajo juramento que: la firma no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial y, que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Santa FE (artículo 14º Decreto Nº 2809/79)

----------------------------------

## Firma y Sello