LICITACION PUBLICA Nº:09/08

# Apertura: 19/8/08 – 10 hs.

Expediente Nº:00501-0086907-0

##### ADQUISICION DE MAMOGRAFOS, CHASIS, CAMARA Y PROCESADORA CON DESTINO A HOSPITALES  DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

| R. | Cant. | Descripción | Valor del pliego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | # DESCRIPCION BASICA Equipo radiográfico para el diagnóstico mamario. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Generador de alta tensión de alta frecuencia (mayor que 20 KHz), para conexión 220/50Hz, 20/35 kVp, Potencia mínima de 5 KVA. mínimo 600 mAs en foco grueso, Compensación automática de línea +/- 10%. , controlado por microprocesador, Indicación digital de los valores programados. Comando sistema soft-touch. Con autochequeo al encenderse la unidad e indicación alfanumérica de errores (Bloqueos por: defecto en la rotación del ánodo, defecto en el circuito de filamento, defecto en el circuito de alta frecuencia, defecto en el Potter Bucky, defecto en la exposición de Rayos X, falta de cassette en el Potter Bucky, falta de cambio de cassette en el Potter Bucky, indicar otros que posea el equipo. Tubo de rayos X de Molibdeno con ventana de Berilio. Focos 0,1-0,3 mm2. 300 kHU. Filtro de Molibdeno y Rodio con conmutación manual y automática. Control de exposición automático con posibilidades de operación: 1- manual (control manual de KVp en escalones de 1KVp. KVp y mAs), semiautomático (control manual de kilovoltios, en incrementos de 1 kVp máximo y exposición automática, Selección de rango de trabajo de Kv en automático: Baja Dosis, Alto Contraste, Kv. Extendido, Kv. Standard. AEC: mínimo tres zonas de posicionamiento del dispositivo sensor, sistema de control de la densidad (especificar). Posibilidad de seleccionar diferentes combinaciones de pantalla película. Conjunto de colimadores y compresores de dotación Standard (mínimo tres: panorámica, focalizada y focalizada ampliada) y opcionales (especificar y cotizar por separado). Grilla de baja absorción, relación 4:1 o 5:1, Frecuencia 30 pl/cm, focalizada según el equipo. Potter Bucky motorizado con movimiento sincronizado con el disparo, con soporte construido en fibra de Carbono, ingreso de chasis lateral. Movimiento de ascenso y descenso del estativo mamográfico motorizado, rotación preferentemente motorizado, con indicación del ángulo de giro, para chasis 18x24cm y Potter Bucky (opcional) para chasis 24x30. Sistema de compresión motorizado, con regulación entre 1 y 20kgf, con descompresión automática al finalizar el disparo o interrupción de la energía eléctrica. Magnificación con por lo menos dos relaciones de ampliación(especificar). ## Panel de radioprotección transparente Opcionales (cotizar por separado) ## Potter Bucky para chasis 24x30 ESPECIFICACIONES El oferente deberá enviar amplia descripción técnica adjuntando folletos del conjunto y donde se aprecie claramente una vista del comando indicando: Características operativas, técnicas (similares o superiores a las descriptas). Características constructivas, como ser: Alimentación y consumo de red. Frecuencia de trabajo, forma de onda (riple en KVp) otra especificación relativa a la uniformidad de tensión durante el disparo. Comandos y control de funcionamiento, bloqueos. Material del soporte, Características y marca de la grilla, del colimador y del Tubo de rayos X, adjuntando los folletos correspondientes, ventana y filtración inherente. Curvas de carga del tubo de RX, mAs máximos para cada foco. Filtración adicional, Rango y variación de mA y KVp. Marca modelo y características del exposímetro automático, cantidad de sensores y zonas de posicionamiento. Conjunto de colimadores y compresores de dotación Standard y opcionales Cualquier otra característica que a juicio del oferente represente ventaja respecto de la competencia. Croquis acotado donde se aprecie claramente las dimensiones y movimientos posibles del estativo mamográfico. Si el equipamiento necesitara de software externo para el diagnóstico de fallas y/o calibración del equipo, se deberá especificar marca, modelo y características completas del hardware que deberá incluirse en el precio, como parte integrante del total. NORMAS DE APLICACIÓN. Deberá cumplir lo normado en la ley 17557 y resolución 3122/85. Decreto 732/72 (ante duda consultar al Dpto de Electromedicina y Equipos lunes a viernes de 7 a 13 Hs TE: 0342-4571951). | $ 318,00 |
| 2 | 5 | # DESCRIPCION BASICA Reveladora para cuarto oscuro de películas mamográficas . ###### CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS Maquina de revelado automática para procesado de película radiográfica 40 placas/hora, funcionamiento en cuarto de revelado. Alimentación 220V 50 Hz. Permitirá el control por el usuario del proceso fotoquímico, de manera que pueda usarla alternativamente para el procesado de películas mamográficas o de radiografías convencionales (se deberá adjuntar nota del fabricante o del representante en el país que garantice que la procesadora es apta para el revelado alternativo de películas mamográficas y convencionales)1. Control de temperatura de la procesadora y tiempo de procesado hasta 5 minutos. Ajuste de secado y ajuste automático del ciclo de secado. Sistema de rellenado automático. Con tanques para químicos y enjuague. Con bomba incluida en la procesadora o sistema automático de alimentación y dosificación de químicos. 1La comisión adjudicadora podrá solicitar una demostración de la capacidad de procesamiento de películas mamográficas de equipos similares, instalados en las ciudades de Rosario o Santa Fe, siendo su criterio evaluativo, de carácter definitivo e irrecurrible por parte de los proveedores a los fines exclusivos de esta licitación. ###### ESPECIFICACIONES Parámetros de control de temperatura, tiempo de revelado, cantidad mínima de placas, tipo de transferencia, bomba o sistema automático de alimentación y dosificación de químicos, sistema de secado alimentación y consumo eléctrico, dimensiones y peso. Duración en cantidad de placas, por dosis completa (especificar dósis en ml o dl y calcular para película 35x43), costo de los líquidos de revelado y servicio técnico de posventa*. Cualquier otra característica que a juicio del oferente represente ventaja respecto de la competencia. | $ 44,00 |
| 3 | 40 | # DESCRIPCION BASICA Chasis radiográfico para mamografías 18X24 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Chasis radiográfico para mamografías 18x24, con ventana para cámara identificadora de película radiográfica bajo luz día, con pantalla intensificadora, para película monoemulsión de mamografía. ESPECIFICACIONES Marca, modelo del chasis y características (material, cierre); marca, tipo y características de la pantalla intensificadora, material fotoluminiscente, resistencia al desgaste, etc.. folletería y especificaciones técnicas conjuntos posibles de película- pantalla, rapidez, ruido etc., sugiriendo conjuntos para escreening y alta definición). | $ 15,00 |
| 4 | 5 | # DESCRIPCION BASICA #### Cámara identificadora para películas radiográficas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Deberá registrar en forma instantánea: fecha, hora y datos del paciente, bajo luz día. ESPECIFICACIONES Marca, folletería y especificaciones técnicas | $ 19,00 |

##### GENERALES

##### (aplicables en los casos que  correspondan)

###### OPCIONALES

a El equipo se suministrará con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento básico, no aceptándose  la inclusión de alguno de ellos como opcional, solo  se admitirán como tales aquellos que permitan  ampliar las funciones del equipo.

b Los opcionales se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán todos los elementos descriptos  como de provisión normal.

c El oferente deberá cotizar todos los elementos y accesorios que el equipo admita para futuras ampliaciones.

###### ENTREGA

El equipo será entregado, libre de todo gasto, funcionando en el servicio con manual de uso  y de mantenimiento y diagrama completo de circuitos eléctricos y electrónicos. Los manuales de manejo deberán estar redactados en castellano. Para los mamógrafos: En caso de que el equipo cuente con detección de fallas propias, se capacitará a personal del Departamento de Electromedicina y Equipos en la detección de las mismas. Si el equipamiento necesitara de software externo para  el diagnóstico de fallas y /o calibración del equipo, se deberá proveer del hardware y software correspondiente, manuales de uso y curso de capacitación al personal que designe dicho Departamento. Para las procesadoras con instrucciones de manejo y de mantenimiento básico.

GARANTÍA.

No inferior a un año desde la puesta en funcionamiento. En la adjudicación se valorizarán  períodos de garantía superiores.

Durante este período el mantenimiento preventivo será sin cargo para la provincia.

El oferente garantizará además la provisión de servicio técnico y/o repuestos, por el término  de 5 años del vencimiento de la garantía.

###### RECEPCIÓN

El equipo será  recepcionado por el jefe del servicio y personal de Electromedicina y Equipos y de Radiofísica sanitaria. Con prueba de funcionamiento.

Para los mamógrafos: de funcionamiento y rendimiento, del equipo y de radioprotección. El proveedor deberá suministrar solo para la prueba un fantoma y una balanza preferentemente electrónica para control del dispositivo de compresión.

CURSO DE CAPACITACIÓN(mamógrafos)

Completando lo expresado en VI el fabricante deberá impartir un curso completo en diagnóstico de fallas, calibración y reparación a personal del Departamento de Electromedicina y Equipos, en forma previa a la instalación de los equipos, (antes de 15 días de la instalación del primer equipo) debiendo este personal capacitado, participar del proceso de instalación,  puesta en marcha y calibración de todos los equipos.

Para las procesadoras instrucciones de manejo, el Ministerio podrá solicitar la presencia posterior a la puesta en marcha del mamógrafo de un técnico, por Servicio adjudicado para optimización del proceso de revelado (sin cargo, dentro de un plazo no mayor a 120 días, vencido dicho plazo la visita  podrá facturarse al hospital).

ESTRUCTURA, ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y REFERENCIAS:

- La antigüedad y características de la empresa serán consideradas en la evaluación de las ofertas. Se adjuntarán listados (dirección y teléfonos) de instituciones públicas o privadas en que se encuentre instalados equipos de idénticas características al ofrecido.

- Condición de fabricante o representante autorizado y ubicación del servicio oficial. Deberá tener representante y soporte técnico en la Provincia de Santa Fe.

### CONDICIONES PARTICULARES

FORMA DE PAGO: 5 días de conformidad definitiva y presentación de la factura. El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Dpto. de Electromedicina y Equipos, dentro de los plazos previstos en el Art. 49 del Decreto 2809/79.Los oferentes adjudicados deberán cumplimentar, previo al pago, lo establecido en el Decreto 224/92 y Resol. 167/98 DGI (consultar Dto. Tesorería - Te: 4571929). Los adjudicatarios podrán presentar facturas en forma parcial, conforme entregas realizadas.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: el oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará  automáticamente por períodos de QUINCE (15) días corridos, hasta un máximo de NOVENTA (90) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, DOS (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

PLAZO DE ENTREGA:   a especificar por el proveedor a la mayor brevedad posible

LUGAR DE ENTREGA: Libre de todo gasto – Renglones1,2 y 4 – 1 unidad para cada Hospital y el Renglón 3 – 8 unidades para cada hospital

- HOSPITAL DE RECONQUISTA – H. Irigoyen1580 – 3560 Reconquista.

- HOSPITAL DE VENADO TUERTO – A. Gutierrez 53 – 2600 Venado Tuerto.

- HOSPITAL DE CAÑADA DE GOMEZ – Urquiza 750 – 2500 Cañada de Gomez.

- HOSPITAL DE SAN CRISTOBAL -  Gral. M. Belgrano 915 – 1456 – San Cristóbal.

- HOSPITAL DE TOSTADO – San Martín 1350 - Tostado

PRESENTACIÓN : Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado o paquete perfectamente cerrado, en original y duplicado cumplimentando los siguientes requisitos:

a)Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio a que esta referida y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, el Dpto. de Compras entregará una constancia de recepción de la misma.

b) La presentación del duplicado tiene carácter obligatorio y deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser rubricados en todas sus fojas con aclaración de firma por parte del proponente. En caso de que quien suscriba la oferta no sea el Titular de la firma o los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditar la representación correspondiente dentro del plazo establecido en el Artículo 31º del Decreto Nº 2809/79.

c) Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja.

d) En los casos en que el presente Pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse solo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado.

e) La oferta, indicando plazo de entrega, deberá incluir, en el orden que se indica la siguiente documentación:

- Garantía de mantenimiento de oferta por el equivalente al 1% del total de la oferta, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 21º del Decreto Nº 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe .

- Cumplimentar con la reposición Fiscal del 1% correspondiente a    Impuesto         de Sellos  sobre el pagaré.

- Propuesta firmada por el proponente y confeccionada según las disposiciones de este Pliego.

Quienes firmen oferta, deberán adjuntar poder otorgado ante escribano público y/o autoridad judicial competente. Cabe señalar que dicho poder debe ser “PODER ESPECIAL” donde se señale expresamente la capacidad para firmar ofertas es decir obligar a la sociedad que representa. Indicando además el tiempo de duración del mismo. Si es copia, la misma deberá estar debidamente autenticada

- Reposición del Sellado Provincial de Ley por el importe de $16.20, Únicamente en papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe.

- Constancia de adquisición del pliego, la que deberá corresponder a la firma o razón social oferente.

- Adjuntar Planilla de requisitos legales anexa, cumplimentado todos los datos impresos en la misma con carácter de declaración Jurada: del oferente donde exprese que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial y, que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Santa Fe (artículo 14º Decreto Nº 2809/79)

- Certificado fiscal para contratar vigente emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP (Res. Gral. Nro. 1814/2005). Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a $50.000 .-

- Certificado expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – R.D.A.M. – de la Jurisdicción que corresponda al oferente, tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresas – U.T.E. –“, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.

La falta de presentación de la documentación en el Punto e) I  y e) III anteriores dará lugar a la desestimación automática de la oferta

NOTA: En caso de haberse omitido reposición de sellado/s y/o presentación de constancia compra del pliego oportunamente pagado, deberá cumplimentarse dentro de las 2 días hábiles siguientes a la notificación realizada, caso contrario se desestimará la oferta.

GARANTIA DE ADJUDICACION: Se constituirá por el cinco por ciento (5%) del valor total adjudicado (Art. 19-II Dec. 2809/79), dentro de los 10 días de la notificación (Orden de Provisión), con vigencia hasta la finalización de la contratación. Podrá constituirse, a opción del adjudicatario, conforme a lo expuesto en los inc. a) a g) del art. 21 del Decreto 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista, deberá ser avalado por Institución Bancaria, cuando supere los $700.

VALOR DEL PLIEGO: TOTAL DE RUBROS $ 391,00 o bien el proveedor podrá adquirirlo en forma parcializada, conforme a cada rubro cotizado, sumando los valores de cada ítem correspondiente (cuyo detalle figura en la columna derecha de la descripción del rubro). El pago del pliego deberá efectuarse mediante depósito en la Cuenta Nro.:19.303/04 del Ministerio de Salud en el  Nuevo Banco Santa Fe (acreditando comprobante antes de la apertura).Se deja expresa constancia que conjuntamente con la oferta el proponente deberá adjuntar comprobante del pago del pliego.

LOS OFERENTES DEBERAN COTIZAR CON EL IVA INCLUIDO EN SUS PRECIOS POR TRATARSE LA PROVINCIA DE UN SUJETO EXCENTO.

LA OFERTA DEBERA EXPRESARSE EN MONEDA NACIONAL

LUGAR A REALIZAR LA APERTURA E INFORMES: Dpto. de Compras - Dirección Gral. de Administración - Juan de Garay 2880 - 3000 Santa Fe - TE: 0342 4571929.-int 3121. Email:comprasaludstafe@hotmail.com

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO: La falta de presentación de la garantía conforme las condiciones establecidas dará lugar a la aplicación de lo previsto por el articulo 66º del Pliego de Bases y Condiciones –Decreto Nº 2809/79-

VARIABLE DE ADJUDICACIÓN:  La Provincia se reserva el derecho de aumentar y/o disminuir en hasta un 20% las cantidades solicitadas a los mismos precios y condiciones cotizados por cada elemento en particular o dejar sin efecto la contratación sin derecho de indemnización alguna.

INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables, excepto por modificaciones en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), o que signifique una economía para la Provincia.

LA PRESENTE GESTION SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2809/79.

SERA DE APLICACIÓN LA LEY PCIAL. 12105 (Compre Santafesino) Se transcriben a continuación los arts. 3, 4 y 5:

Art. 3.- Una empresa u organización industrial, de construcción o proveedora de servicios, será considerada de origen provincial, si constituye domicilio legal y real en la provincia de Santa Fe y tiene asiento de producción o prestación de servicios en la misma, con un mínimo de veinticuatro (24) meses de residencia anterior al llamado a licitación o compra.

Las Uniones transitorias de Empresas, serán consideradas de origen provincial cuando cumplan con las disposiciones del párrafo anterior y al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su patrimonio esté integrado por ellas. Será condición indispensable en estos casos que las empresas de otras jurisdicciones tengan como mínimo una antigüedad de dos (2) años, desde su constitución.

Art. 4.- La adjudicación recaerá a favor de la propuesta más ventajosa , siempre que esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la licitación. Las empresas u organizaciones de origen Pcial. , podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente en la medida que su oferta no supere a la de los demás oferentes en las proporciones que a continuación se establecen:

- del tres por ciento (3%) cuando los productos, bienes o servicios sean originados, fabricados o prestados en la Pcia.

- del uno con cincuenta por ciento (1,5%) cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la Pcia., se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio Pcial.

Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones de calidad, tiempo y demás especificaciones de la convocatoria, la empresa u organización de origen Pcial. será adjudicataria de la compulsa.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la empresa que haya realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen Pcial.

Art. 5.- Los porcentajes establecidos en el art. 4, se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento (50%) cuando la empresa u organización radicada en la Pcia. haya alcanzado certificación de calidad acorde a las normas nacionales e internacionales.

REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten para hacer uso de los beneficios de la presente Ley, deberán cumplimentar, PREVIO A LA APERTURA, con los requisitos que la misma exige por ante el Registro de Proveedores, (Art. 3º).

CALIDAD DE PROVEEDOR: (art. 6 del Decreto 2809/79) A los efectos de la presentación de las ofertas es requisito estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Provincia,  cumplimentando la reglamentación establecida a tal efecto. Podrán no obstante presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el registro, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción. en este último caso los oferentes, en el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar la información que en cada caso se indica:

- Personas físicas y apoderados:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

- Número de Código Único de Identificación Tributaria.

- Personas Jurídicas:

- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

- Número de Código Único de Identificación Tributaria.

- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

- Fecha, objeto y duración del Contrato Social.

- Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

- Personas Jurídicas en formación:

- Fecha y objeto del contrato constitutivo.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

- Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

  - Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

  - Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

  - Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

  - Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

  - Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

En todos los casos deberá acompañarse con la oferta una declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

Los adjudicatarios deberán inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. La

dirección no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción.

La administración se reserva el derecho de solicitar informe a la Dirección de contrataciones y suministros de aquellas empresas que se encuentren en trámite de inscripción conforme al artículo 114 de la ley de contabilidad.

IMPORTANTE: Se solicita que las firmas que envíen representantes al Acto de Apertura, remitan poder otorgado ante escribano público y/o autoridad judicial competente. Cabe señalar que dicho poder debe ser “PODER ESPECIAL” donde se señale expresamente la capacidad para firmar ofertas es decir obligar a la sociedad que representa. Indicando además el tiempo de duración del mismo. Si es copia, la misma deberá estar debidamente autenticada.

#### Dpto.deCompras

- PLANILLA DE REQUISITOS LEGALES

REF.:Licitación Pública Nro.:.....................

Expediente Nro...........................................

Apertura: .....................................................

Nombre del proponente...............................................................................................................

Domicilio........................................................................Localidad.............................................

A la licitación del rubro se presenta por el valor de $..................................................................

Depósito de garantía del 1% por el importe de $........................................................................

Sellado de la Provincia de Santa Fe valor de $..........................................................................

Conforme al pliego de bases y condiciones del llamado esta oferta se mantiene por el término de ......... días a contar de la fecha de apertura, renovable automáticamente, conforme a lo establecido en pliego.

Establecemos un plazo de ......................... días para la entrega de la mercadería una vez recibida la orden de provisión.

- Inscripción en el Registro de Proveedores de la provincia de Santa Fe Nro.: ...........................

- AFIP – DGI............................. ...................................................................................................

- Ingresos Brutos (Santa Fe)-Convenio Multilateral......................................................................

- Por la presente, declaro bajo juramento que: la firma no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial y, que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Santa FE (artículo 14º Decreto Nº 2809/79)

----------------------------------			 Firma y Sello